Добрый день!

В подразделе 2.12. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике закупочной документации указаны требования к дозиметрическому оборудованию:

«…Диапазон измерения плотности потока

- Бета излучение – 1-25000 минˉ¹смˉ²;

- Альфа излучение - 0,1 – 10000 минˉ¹смˉ².

Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации

- Бета излучение – 1-25000 минˉ¹смˉ²;

- Альфа излучение - 0,1 – 10000 минˉ¹смˉ²»

В соответствие с НРБ 99 раздел 8 табл. 8.9 наибольшее значение для:

Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования Бета-активные нуклидов указано в размере 10000 минˉ¹смˉ²

Наружная поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, снимаемых в саншлюзах 10000 минˉ¹смˉ².

В связи с этим требование к величине измерения Бета излучения в размере 1-25000 минˉ¹смˉ² считаем избыточным и ограничивающем номенклатуру возможного к поставке дозиметрического оборудования.

Просим рассмотреть и внести изменения в Техническое задание в соответствие с НРБ 99