Вопрос от 10.03.2026:

Запрос на разъяснение.

В подразделе 2.12. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике закупочной документации указаны требования к дозиметрическому оборудованию:

«…Диапазон измерения плотности потока

- Бета излучение – 1-25000 минˉ¹смˉ²;

- Альфа излучение - 0,1 – 10000 минˉ¹смˉ².

Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации

- Бета излучение – 1-25000 минˉ¹смˉ²;

- Альфа излучение - 0,1 – 10000 минˉ¹смˉ²»

В соответствие с НРБ 99 раздел 8 табл. 8.9 наибольшее значение для:

Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования Бета-активные нуклидов указано в размере 10000 минˉ¹смˉ²

Наружная поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, снимаемых в саншлюзах 10000 минˉ¹смˉ².

В связи с этим требование к величине измерения Бета излучения в размере 1-25000 минˉ¹смˉ² считаем избыточным и ограничивающем номенклатуру возможного к поставке дозиметрического оборудования.

Просим рассмотреть и внести изменения в Техническое задание в соответствие с НРБ 99.

Ответ от 12.03.2026:

Добрый день!

## В соответствии с требованиями подраздела 2.12 технического задания мобильный санпропускник должен быть оснащен установкой контроля загрязненности персонала РЗБА-07Д (либо аналог).

## Установка РЗБА-07Д предназначена для контроля уровня радиоактивного загрязнения рук, ног (обуви) и спецодежды персонала альфа- и бета-активными нуклидами. НРБ-99/2009 нормирует допустимые уровни радиоактивного загрязнения спецодежды, спецобуви и других СИЗ персонала. Максимальная величина загрязнения бета-активными нуклидами установлена для наружной поверхности дополнительных СИЗ – 10 000 част/(см2 x мин).

## Вместе с тем, в соответствии с п. 372 СанПин 2.6.4115-25 «Санитарноэпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» наряду с допустимыми уровнями радиоактивного загрязнения СИЗ, нормируемыми НРБ-99/2009, предусматривается установление в организации предельных уровней радиоактивного загрязнения СИЗ в размере не более 10-ти кратного значения допустимых уровней. Исходя из п. 372 предельный уровень загрязнения дополнительных СИЗ может быть установлен до 100 000 част/(см2 x мин).

## В соответствии с п. 373 СанПин 2.6.4115-25 предельные уровни загрязнения СИЗ устанавливаются в целях определения пути последующего обращения с загрязненными СИЗ, а именно: при превышении предельного уровня загрязнения СИЗ такие СИЗ не направляются на дезактивацию, а подлежат отнесению к категории радиоактивных отходов или промышленных отходов, содержащих радионуклиды.

## Таким образом, установление в техническом задании требования к диапазону измерения соответствующей установкой уровня радиоактивного загрязнения бета- 2 активными нуклидами (1-25000 част/(см2 x мин)) обусловлено необходимостью обеспечения соблюдения требований СанПин 2.6.4115-25 в части возможности контроля превышения предельного уровня радиоактивного загрязнения СИЗ.

## В связи с вышеизложенным, Заказчиком принято решение не вносить изменения в закупочную документацию о проведении закупки.