Ответ на запрос к извещению  № 32009500770

Вопрос: “Разъясните пожалуйста – данная закупка прописана под конкретного производителя? Проведя детальный анализ Тех.задания, мы пришли к выводу что под указанные вами технические характеристики подходит только определенная модель, определенного производителя – Buchi E-500. Хотя на рынке присутствуют еще другие модели, других производителей, выполняющие те же задачи и обладающие аналогичными основными характеристиками: SER 158/6 (Velp), Soxtec 8000 (Foss), SOXTHERM (Gerhardt). Просим Вас расширить параметры для обеспечения честной конкуренции и предоставить реальную возможность предложить аналог. При необходимости, будет заказана техническая экспертиза данного ТЗ в сторонней организации, на соответствие определенной модели прибора, а так же его ближайшим аналогам.”

Ответ: Данная закупка прописана под конкретные задачи организации. В настоящий момент перед нами стоит задача определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воздухе. Это предполагает экстракцию строго по методу Сокслета, с использованием  фильтров, имеющих минимальные размеры D=22мм х h=76мм. В перспективе предполагается анализ жировой фазы других конкретных образцов, притом с учетом метода экстракции, что тоже отражено в наших требованих к прибору. Не предполагается воспроизводит один анализ значительное количество раз, поэтому для нас важна возможность обрабатывать одновременно разные пробы по разным программам.