ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Технического задания на медицинские изделия (Размораживатель плазмы – 1 шт.), закупаемые в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» на 2026 год, приказ 747н.

Код вида медицинского изделия: 215800

ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница имени С.В. Беляева»

| № п/п | Наименование Подразделения | Личная подпись, расшифровка | Дата отправления для согласования | Дата согласования | Согласование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный областной специалист по управлению сестринской деятельностью | ___________ Вострикова Наталья Владимировна | 25.04.2026 |  | _______________________________ Полностью соответствует/ Не соответствует по следующим пунктам (Приложение 1) |

Приложение № 1: Изменения при согласовании;

Приложение № 2: Техническое задание

Исполнитель: Кузнецова Александра Евгеньевна, тел: (83842) 657152, agent_kae@kuzdrav.ru

Приложение 1

| Данные из таблицы технического задания |  |  | Изменения при согласовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта п/п | Характеристика товара | Значение | Измененное значение | Обоснование |

Дата _______

Главный врач МО / главный специалист по специальность   ____________________ ФИО

Специалист МО, должность _______________ ФИО

Специалист МО, должность _______________ ФИО

Приложение № 2

Техническое задание

| № п/п | Наименование, функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одновременная загрузка до 4 контейнеров с 250 мл плазмы | Наличие |  |
| 2 | Перемешивание продукта (плазмы) | Наличие |  |
| 3 | Визуальный контроль процесса | Наличие |  |
| 4 | Механизм перемешивания | Возвратно поступательное движение или Волнообразное движение |  |
| 5 | Теплоноситель | Недистиллированная вода или Чистая дистиллированная |  |
| 6 | Защита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом | Наличие |  |
| 7 | Температура теплоносителя для размораживания крови/цельной крови | ≥30 ≤37 | Градус Цельсия |
| 8 | Температура аварийной сигнализации, Градус Цельсия | 38 или +1 от заданной температуры |  |
| 9 | Контроль температуры | Микропроцессорный или Механический и электронный |  |
| 10 | Время размораживания 4 контейнеров плазмы | ≤30 | Минута |
| 11 | Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания | Наличие |  |
| 12 | Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя | Наличие |  |
| 13 | Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры | Наличие |  |
| 14 | Звуковая и световая сигнализация о неисправности в системе терморегуляции | Наличие |  |
| 15 | Габаритная ширина аппарата | ≤350 | Миллиметр |
| 16 | Габаритная глубина аппарата | ≤650 | Миллиметр |
| 17 | Габаритная высота аппарата | ≤350 | Миллиметр |
| 18 | Масса аппарата | ≤20 | Килограмм |
| 19 | НКМИ | 215800 * |  |

* Требование установлено  на основании Приказ Минздрава России от 19.12.2025 N 747н"О Порядке оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2025 N 84894) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).