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	№ п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	01. 
	Инфракрасный нагреватель
	Наличие

	02. 
	Автоматический режим работы
	Наличие

	03. 
	Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребёнка
	Наличие

	04. 
	Температурный датчик, размещённый на коже ребёнка
	Наличие

	05. 
	Мониторинг кожной температуры
	Наличие

	06. 
	Осветительные лампы с независимым включением
	Наличие

	07. 
	Указатель уровня размещения новорожденного
	Наличие

	08. 
	Погрешность измерения температуры, °С
	Не более 0,5

	09. 
	Минимальное значение диапазона измеряемых и индицируемых значений температуры, °С
	Не более 30

	010. 
	Максимальное значение диапазона измеряемых и индицируемых значений температуры, °С
	Не менее 38

	011. 
	Случаи включения системы сигнализации
	при отключении сети;
при неисправности датчика;
при превышении температуры на коже свыше 38,5°С;
при отклонении температуры на коже  от заданной более, чем на ±1°С

	012. 
	Потребляемая мощность, ВА
	Не более 1000

	013. 
	Диапазон хода штанги для регулирования расположения блока обогрева по высоте, мм
	Не менее 220

	014. 
	Габаритные размеры, ширина, мм
	Не более 650

	015. 
	Габаритные размеры, длина, мм
	Не более 930

	016. 
	Вес, кг
	Не более 35

	017. 
	Гарантийный срок, месяц
	Не менее 12

	018. 
	Код вида медицинского изделия*
	233240 – Устройство для обогрева младенца/новорожденного



*Требование установлено на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 17.04.2025г. № 222н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).

