Технические характеристики

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Инфракрасный нагреватель | Наличие |
|  | Автоматический режим работы | Наличие |
|  | Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребёнка | Наличие |
|  | Температурный датчик, размещённый на коже ребёнка | Наличие |
|  | Мониторинг кожной температуры | Наличие |
|  | Осветительные лампы с независимым включением | Наличие |
|  | Указатель уровня размещения новорожденного | Наличие |
|  | Погрешность измерения температуры, °С | Не более 0,5 |
|  | Минимальное значение диапазона измеряемых и индицируемых значений температуры, °С | Не более 30 |
|  | Максимальное значение диапазона измеряемых и индицируемых значений температуры, °С | Не менее 38 |
|  | Случаи включения системы сигнализации | при отключении сети; при неисправности датчика; при превышении температуры на коже свыше 38,5°С; при отклонении температуры на коже от заданной более, чем на ±1°С |
|  | Потребляемая мощность, ВА | Не более 1000 |
|  | Диапазон хода штанги для регулирования расположения блока обогрева по высоте, мм | Не менее 220 |
|  | Габаритные размеры, ширина, мм | Не более 650 |
|  | Габаритные размеры, длина, мм | Не более 930 |
|  | Вес, кг | Не более 35 |
|  | Гарантийный срок, месяц | Не менее 12 |
|  | Код вида медицинского изделия* | 233240 – Устройство для обогрева младенца/новорожденного |

*Требование установлено на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 17.04.2025г. № 222н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).