Размораживатель плазмы крови/Аппарат для быстрого размораживания плазмы -2 шт.

КТРУ 32.50.50.190-00000412

| № п/п | Наименование характеристики | Значения характеристики |
| --- | --- | --- |
| 01 | Одновременная загрузка до 4 контейнеров с 250 мл плазмы | Наличие |
| 02 | Перемешивание продукта (плазмы) | Наличие |
| 03 | Теплоноситель | Недистиллированная вода или Чистая дистиллированная вода |
| 04 | Защита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом | Наличие |
| 05 | Температура теплоносителя для размораживания крови/цельной крови | ≥30 ≤37 Градус Цельсия |
| 06 | Температура аварийной сигнализации, Градус Цельсия | 38 или +1 от заданной температуры |
| 07 | Время размораживания 4 контейнеров плазмы | ≤30 Минута |
| 08 | Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания | Наличие |
| 09 | Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя | Наличие |
| 10 | Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры | Наличие |
| 11 | Звуковая и световая сигнализация о неисправности в системе терморегуляции | Наличие |
| 12 | Габаритная ширина аппарата | ≤350 Миллиметр |
| 13 | Габаритная глубина аппарата | ≤650 Миллиметр |
| 14 | Габаритная высота аппарата | ≤360 Миллиметр |
| 15 | Масса аппарата | ≤20 Килограмм |
| 16 | НКМИ | 215800* - Размораживатель плазмы крови |

*Требование установлено  на основании приказа Минздрава России от 17 апреля 2025 г. N 222н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82516) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).