
Размораживатель плазмы крови/Аппарат для быстрого размораживания плазмы -2 шт.
КТРУ 32.50.50.190-00000412
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значения характеристики

	01
	Одновременная загрузка до 4 контейнеров с 250 мл плазмы
	Наличие

	02
	Перемешивание продукта (плазмы)
	Наличие

	03
	Теплоноситель
	Недистиллированная вода 
или 
Чистая дистиллированная вода

	04
	Защита теплоносителя от контаминации размораживаемым продуктом
	Наличие

	05
	Температура теплоносителя для размораживания крови/цельной крови
	≥30 ≤37 Градус Цельсия

	06
	Температура аварийной сигнализации, Градус Цельсия
	38
или 
+1 от заданной температуры

	07
	Время размораживания 4 контейнеров плазмы
	≤30 Минута

	08
	Звуковая и световая сигнализация о завершении процедуры размораживания
	Наличие

	09
	Звуковая и световая сигнализация о низком уровне теплоносителя
	Наличие

	10
	Звуковая и световая сигнализация о превышении допустимой температуры
	Наличие

	11
	Звуковая и световая сигнализация о неисправности в системе терморегуляции
	Наличие

	12
	Габаритная ширина аппарата
	 ≤350 Миллиметр

	13
	Габаритная глубина аппарата
	≤650 Миллиметр

	14
	Габаритная высота аппарата
	≤360 Миллиметр

	15
	Масса аппарата
	≤20 Килограмм

	16
	НКМИ
	215800* - Размораживатель плазмы крови


[bookmark: _GoBack]*Требование установлено  на основании приказа Минздрава России от 17 апреля 2025 г. N 222н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 N 82516) (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).

